LoCuM4 User’s Guide

Current version of document : 1.1

Last  modification  le 28/07/2026

History of modifications

| Date | Revision | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/04/06 | 1.0 | Initial Version | S.LE PORT |

Table of contents

1	Applicative goals and main functionalities of the DeviceServer	2

1.1	Introduction	2

2	Technical scheme of the application	2

2.1	Hardware architecture	2

2.2	Software Architecture	3

3	Attributes & Commands	5

# Applicative goals and main functionalities of the DeviceServer

## Introduction

Le device LoCuM_4 est l’interface entre le module électronique LoCuM4 (convertisseur courant/tension, utilisé avec les XBPM) et un client Tango.

Cet appareil lit de faibles courant d’entrée (gamme de 100 pA à 1 mA) et les convertis en tension dans une plage de 0 à 10V.

Il permet de piloter le gain du Locum4.

Le module électronique est contrôlable à distance depuis un micro-ordinateur via une liaison de communication série RS 232.

Un device proxy (ds_Serial.exe) gère la liason série (protocole de communication etc…), alors que le device LoCuM_4 gère les fonctionnalités du LoCuM_4 également accessible en face avant.

Ces deux device (deux classes) interagissent afin de contrôler le hardware à distance.

Le device server LoCuM_4 est le client du  device server qui gère l’interface liaison série.

# Technical scheme of the application

## Hardware architecture

- Câblage et chaîne de mesure

Le PC et le µ-controleur du LoCuM_4 sont reliés via une liaison série RS232.

radiations

Courants

PC

LoCuM_4

RS232

XBPM

Liaisons avec les  photodiodes du XBPM

- Interaction XBPM / LoCuM_4

Le XBPM est un détecteur composé le plus souvent de 4 électrodes (photodiodes). La configuration spatiale des électrodes dépend de l’application. Ces photo-diodes génèrent chacune un courant lorsqu’un faisceau de lumière les environne. Les courants générés sont convertis en tension à la sortie du LoCuM_4.

- Câble RS232

Câble croisé 3 pins (Tx, Rx, ground), voir la user’s guide de l’appareil pour plus de précision.

- Configuration du port série RS232 (mode MANUAL) :

Par défaut, le port série de la carte du LoCuM_4 est configuré comme suit :

BAUDRATE: 9600

STOP BITS: 1

PARITY: NONE

DATA _BITS: 8

## Software Architecture

- Relation client / server

Le device ds_ LoCuM_4.exe est le client du device ds_Serial.exe. Ne donc pas oublier de paramétrer la « property » du device Ds_LoCuM_4 qui est le nom du device Serial utilisé.

Ds_ LoCuM_4 .exe

Ds_Serial.exe

CLIENT

SERVER

- Configuration device Serial sous JIVE

Il faut paramétrer le device Serial pour que la communication entre le PC hôte et le module soit possible. Cette configuration se fait à travers les « properties » du Serial :

Baudrate = 9600

Newline = 10

Stop bits = 0

Charlength = 8

Parity = NONE

Serialline = COMn (selon le port COM utilise)

Timeout = 1000

- Gestion des états du device

Peu de renseignements sur l’état du device sont accessibles via l’interface RS232 (informations sur le status du hardware très pauvre). Seuls 2 états sont gérés pour ce device : ON et FAULT.

ON : par défaut à l’initialisation du device.

FAULT : problème de communication RS232.

La commande init du device remet l’état du device à ON si la communication est rétablie. A l’initialisation le device se met automatiquement en mode contrôle à distance.

- Diagramme d’états

Command init()

Communication break

ON

FAULT

INIT

- Particularités

La commande LocalChange permet de passer du mode contrôle à distance au mode contrôle en face avant. Si elle est appelée, la communication avec le hardware est perdu. Pour restaurer le mode de contrôle à distance il faut arrêter le device et le client Tango (ex : ATK_panel) et relancer l’éxecution du device et le client Tango.

Si le Locum4 n’est plus sous tension alors l’état du device, sur le client ATK panel en cours d’exécution, devient UNKNOWN alors qu’aucun état UNKNOWN n’est défini dans l’interface.

# Attributes & Commands