Cyberstarx1000 User’s Guide

Current version of document : 1.1

Last  modification  le 28/07/2026

History of modifications

| Date | Revision | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/04/06 | 1.0 | Initial Version | S.LE PORT |

Table of contents

1	Applicative goals and main functionalities of the DeviceServer	1

1.1	Introduction	1

2	Technical scheme of the application	2

2.1	Hardware architecture	2

2.2	Software Architecture	4

3	Attributes & Commands	6

# Applicative goals and main functionalities of the DeviceServer

## Introduction

Le device CYBERSTARx1000 est l’interface Tango qui permet le pilotage de la carte CYBERSTARx1000.

Cette carte intègre le système de comptage des rayons X utilisé en diffraction des rayons X. Le schéma ci-dessous résume le principe de mesure :

La carte CYBERSTARx1000 est schématisée par la partie du schéma nommée Nim-module.

La carte reçoit en entrée un signal (image du rayonnement X). Ce signal est traité de façon à générer des pulses TTL en sortie. Ces pulses quantifie l’intensité du rayonnement X.

3 grandeurs sont paramétrables, l’amplification, le temps d’intégration, la fenêtre de sélection de tension SCA. Selon les réglage on élimine plus ou moins bien le bruit (électronique et photonique), on quantifie plus ou moins bien avec précision les photons.

Le cyberstar est pilotable depuis un micro-ordinateur via une liaison RS 232. Le device CYBERTSARx1000 pointe vers le device Serial est l’interface avec liaison série.

# Technical scheme of the application

## Hardware architecture

### Fonctions

Cet appareil a trois fonctionnalités principales :

- Ajustage de la tension d’alimentation du détecteur à scintillation

(Photomultiplier part, cf schéma ci-dessous)

- Amplification et intègration du signal de sortie du détecteur

(Amplifier part, cf schéma ci-dessous)

- Filtrage des pulses de tension grâce à une fenêtre SCA de sélection

(SCA controls part, cf schéma ci-dessous)

La façade du device se présente de la façon suivante :

Le signal « brutes » issu du détecteur est accessible depuis la sortie « signal OUT » et les pulses TTL générés par le module SCA sont accessible depuis la sortie « SCA OUT ».

Pour plus de détails veuillez consulter la documentation du cyberstar.

### Câblage et communication

Comme le montre le schéma suivant, la carte est reliée à un PC via un câble RS232 croisé db9-femelle/db9-femelle. Il faut s’assurer que du coté du PC les pins 4, 6, 8 sont reliées entre elles. Dans le cas contraire il sera impossible de communiquer avec le cyberstar. La carte s’intègre dans un rack NIM.

PC

Ds_CYBERSTAR.exe

CYBERSTAR

controler

RS232

### Configuration du port série RS232 (mode MANUAL) :

Par défaut, le port série de la carte CYBERSTAR est configuré comme suit :

MSG TERM: LF  (10)d

BAUDRATE: 9600

STOP BITS: 1

PARITY:  NONE

DATA _BITS: 8

### Remarques

Pour communiquer à distance via la liaison RS232 il faut évidemment mettre sous tension la carte (interrupteur sur le rack) et basculer le switch en façade sur la position « remote ». Néanmoins, même si l’appareil est en mode local, depuis le device on a la possibilité de passer en mode remote en cochant l’attribut  « forced remote »

La diode rouge en face avant s’allume dès que l’appareil est contrôlable à distance.

## Software Architecture

### Configuration du device Cyberstar

Le device Cyberstarx1000 communique avec le device proxy Serial. Aucune classe n’est ajoutée à celles des classes générées par POGO. Les sources se compilent sous windows. La propriété « SerialProxyName » doit être rentrer dans la base de donnée. C’est le nom du device proxy.

Ds_Cyberstarx100.exe

Ds_Serial.exe

CLIENT

SERVER

### Configuration du device Série sous JIVE-RW

Baudrate = 9600

Newline = pas utilisée

Stop bits = 0

Charlength = 8

Parity = NONE

Serialline = depend du port COM utilisé

Timeout = 1000 (par exemple)

# Attributes & Commands