DS Spectrometer

- Installation du driver OceanOptics sur une machine CIBLE

- Récupérer les drivers OceanOptics sous \\controle\drivers\win32\W2K dans le zip OceanOptics.zip

- Dézipper l’archive dans un répertoire sur le disque local (sur D: par exemple). Dans ce répertoire « D:/xxx/OceanOptics », on trouve :

- Créer/Mettre à jour les variables d’environnement SYSTEME :

  - OOI_HOME = D:/xxx/OceanOptics/OOI_HOME

  - Path = …. ;%OOI_HOME%

- Connecter le Spectromètre sur un port USB du CPCi.

- Installer le matériel via l’utilitaire Windows (qui s’ouvre automatiquement lors de la connexion du Spectromètre) :

Sélectionner « Next » puis « Finish ». Le driver est installé.

- Vérifier que le spectromètre est reconnu par Windows dans le gestionnaire de périphériques.

Par exemple :

- Vérifier que le spectromètre est accessible par la couche applicative en exécutant le programme de test présent OOI_HOME (D:/xxx/OceanOptics/OOI_HOME) dans une console DOS :

> SpectrumTest32.exe

Si le nombre de spectromètres détectés est 1, l’installation est réussie.

Si le nombre de spectromètres détectés est 0, Opération indispensable à effectuer :

Se déplacer dans le répertoire D:/xxx/OceanOptics/OOI_HOME et effectuer les opérations suivantes :

  - Renommer NatUSB.dll en NatUSB_old.dll

  - Copier NatUSB_32_winusb.dll en NatUSB.dll

- Vérifier que le spectromètre est accessible par la couche applicative en exécutant le programme de test présent OOI_HOME (D:/xxx/OceanOptics/OOI_HOME) dans une console DOS :

> SpectrumTest32.exe

Le nombre de spectromètres détectés est 1, l’installation est réussie.

- Installation du DS sur une machine de développement

- Copier les répertoires OOI_HOME et include du répertoire « OceanOptics » sur la machine de développement, dans un répertoire « D:/xxx/OceanOptics » (D ou un autre lecteur réseau).

- Créer/Mettre à jour les variables d’environnement :

  - OMNIDRIVER_HOME = D:/xxx/OceanOptics

  - JAVA_HOME = JDK installé sur la machine (version minimum 1.6)

Exemple : JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18

- Pour compiler sous maven, utiliser le pom.xml du projet

- Pour installer le spectromètre sur la machine de développement, se reporter au § « Installation du driver OceanOptics sur une machine CIBLE ».