Tests Unitaires

DeviceServer XPSV2

Historique des modifications

| Date | Révision | Description | Auteur | Relecteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/10/12 | 1.0 | Version initiale | A.BUTEAU |  |

Table des Matières

1  Initialisation  	2

2  Gestion des attributs 	4

3  Gestion des attributs 	7

4  Gestion des commandes	7

5  Gestion des erreurs 	8

6  Trajectoires 	9

7  Prerequis	10

# Initialisation

| Description du test | Démarrage du DServer (cas d'erreur) |
| --- | --- |
| Etat initial | Le DServer est à l'arrêt. Le contrôleur XPS est éteint |
| Comportement attendu | - Le Dserver démarre dans ASTOR - Les devices XPSAXis et XPSGroup sont en FAULT et le « status » reflète la nature de l'erreur |
| Comportement réel | Test OK. 07/1/2012 : On observe que les 3 devices XPSGRoup, XPSAxis et XPSTrajectory est bien en FAULT avec un status disant qu'il y a un problème d'initialisation. |

| Description du test | Démarrage du DServer (cas d'erreur) avec XPS non initialisé |
| --- | --- |
| Etat initial | Le DServer est à l'arrêt. Le contrôleur XPS vient d’être rallumé, son état interne étant donc « non initialisé » |
| Comportement attendu | - Le Dserver démarre dans ASTOR - Les devices XPSAXis et XPSGroup sont en FAULT et le « status » reflète la nature de l'erreur |
| Comportement réel | Test OK 07/01/2012 : Le Device XPSAxis est à OFF Le device XPSGroup est à INIT Le device trajectory est à OFF |

| Description du test | Execution du InitializeReferencePosition |
| --- | --- |
| Etat initial | Le DServer est à l'arrêt. Le contrôleur XPS vient d’être rallumé, son état interne étant donc « non initialisé » On passe la commande InitializeReferencePosition sur XPSGroup |
| Comportement attendu | Le XPS exécute la prise de référence sur l'ensemble des moteurs |
| Comportement réel | Sur SIXS : Tests 07/01/2012 OK Il a fallu régler le timeout Socket a 5000 ms pour que la commande GroupInitailize sous-jacente ait le temps de s'executer |

| Description du test | Démarrage du DServer (cas nominal) avec XPS initialisé |
| --- | --- |
| Etat initial | Le DServer est à l'arrêt. Le contrôleur XPS est allumé et a précédemment été initialisé |
| Comportement attendu | Les devices XPSAXis et XPSGroup sont en STANBY , prêt a accepter une commande |
| Comportement réel | Sur SIXS : Tests 07/01/2012 OK La classe XPSGroup démarre et le device est en état STANDBY La classe XPSAxis démarre et le device est en état STANDBY La classe XPSTRajectory est à l'etat OFF (pas de trajectoire dans le device XPSTrajectory) La classe XPSSingleAxisGroup peut être à l’état STANDBY ou l'état FAULT en fonction de - axe esclave ou pas - configuration nom de l'axe maître différente cote Tango / coté XPS |

| Description du test | Execution de la commande INIT |
| --- | --- |
| Etat initial | Le DServer est démarré On passe la commande Init sur XPSGroup ou sur XPSAXis |
| Comportement attendu | Les sockets de communisation avec le XPS sont fermées puis réouvertes Les devices XPSGroup et XPSAxis restent dans le meme état |
| Comportement réel | Test OK : SIXS le 7/01/2012 |

# Gestion des attributs

| Description du test | Relecture d’attributs scalaires (partie READ) |
| --- | --- |
| Etat initial | Le DServer est démarré. Le contrôleur XPS est allumé et a précédemment été initialisé |
| Comportement attendu | Dans jive via Test Device (sans ATKPanel), on lit l’ensemble des attributs scalaires de l’un des XPSAxis Les valeurs READ doivent être cohérentes avec l’état réel du positioneur La valeur de position READ doit être égale à celle lue dans l’attribut position correspondant au positionner dans le XPSGroup |
| Comportement réel | Tests OK SIXS 7/01/2012 : Cohérence constatée de la position réelle/valeur attribut et valeur offset utilisateur que ce soit pour XPSAxis ou XPSGroup |

| Description du test | Relecture d’attributs scalaires (partie WRITE) |
| --- | --- |
| Etat initial | Le DServer est démarré. Le contrôleur XPS est allumé et a précédemment été initialisé |
| Comportement attendu | Dans jive via Test Device (sans ATKPanel), on lit l’ensemble des attributs scalaires de l’un des XPSAxis Les valeurs WRITE doivent être cohérentes avec l’état réel du positioneur La valeur de position READ doit être égale à celle lue dans l’attribut position correspondant au positionner dans le XPSGroup |
| Comportement réel | Tests OK SIXS 7/01/2012 : La partie Read est recopiée dans la partie Write au démarrage du device |

| Description du test | Positionnement des limits software pour les attributs position via les atrtibuts softLimitMin et softLimitMax de la classe XPSAxis |
| --- | --- |
| Etat initial | Le DServer est démarré. Je définis les limits software via les attributs expert softLimitMin et softLimitMax du device XPSAxis |
| Comportement attendu | On vérifie fonctionnellement que le comportement des softs limit est correct (test «Gestion des limits software pour l’attribut position») - On éteint le XPS - On arrête le Dserver , puis on le redémarre - On vérifie que les software limits ont bien été rendues persistantes (i.e que l'on a gardé les valeurs saisies) |
| Comportement réel | Test partiellement OK : les limits software positionnées via les attributs TANGO sont correctement écrites dans la mémoire du XPS qui est l'endroit qui fait foi . En revanche , si on reboote le controleur , ces valeurs ne sont pas réecrites dans le controleur Une solution possible : les réecrire dans la procédure InitializeReferencePosition |

| Description du test | Gestion des limits software pour l’attribut position |
| --- | --- |
| Etat initial | Le DServer est démarré. Les Soft limits pour un axe ont été définies dans le contrôleur XPS (via l’un des fichiers de configuration du XPS) |
| Comportement attendu | - Coté device XPSAxis, on vérifie que les limits software pour l’attribut position correspondant à ce positionneur sont initialisée avec les valeurs du fichier de configuration du XPS - Coté device XPSGroup, on vérifie que les limits software pour l’attribut position correspondant à ce positionneur sont initialisée avec les valeurs du fichier de configuration du XPS |
| Comportement réel | NON: les limites software pour un axe sont définies avec 2 attributs portés par la classe XPSAxis et pas par des properties d'attribut. Le rejet d'une commande de positionnement est fait par le XPS lui-même ce qui assure que ces soft limits sont toujours prises en compte. |

| Description du test | Gestion de l’attribut offset via le device XPSAXis |
| --- | --- |
| Etat initial | On modifie l’attribut offset sur le device XPSAxis d’un positionneur |
| Comportement attendu | La position du positionneur fournie par les devices XPSAxis et XPSGroup doit être modifié de l’offset correspondant.(L'attribut position = position physique + offset) On doit voir la valeur de l'offset correspondant dans XPSGroup modifiée en conséquence Les attributs softLimitMin et softLimitMax sont modifiées (addition de la valeur de l' offset) |
| Comportement réel | Test OK |

| Description du test | Gestion de l’attribut offset via le device XPSGroup |
| --- | --- |
| Etat initial | On modifie l’attribut offset sur le device XPSGoup d’un positionneur |
| Comportement attendu | La position du positionneur fournie par les devices XPSAxis et XPSGroup doit être modifié de l’offset correspondant.(L'attribut position = position physique + offset) On doit voir la valeur de l'offset correspondant dans XPSAxis modifiée en conséquence La valeur doit etre sauvegardée et restaurée au démarrage du device server |
| Comportement réel | Test OK |

| Description du test | Mise à jour des parties W des attributs position de XPSGroup |
| --- | --- |
| Etat initial | On lance un mouvement sur XPSAxis ou XPSGroup, |
| Comportement attendu | Après la fin du mouvement ou après un Stop, sur le device XPSGroup, la partie WRITE des attributs de position de tous les positionneurs du groupe doit être égale à leur partie READ |
| Comportement réel | Test OK aux erreurs de stabilisation de position près. En effet si l'axe continue de bouger physiquement après que le contrôleur ait signalé la fin du mouvement, on peut avoir en fin de mouvement une valeur de la partie READ différente de la partie WRITE |

# Gestion des attributs

| Description du test | Relecture d’attributs scalaires (partie READ) |
| --- | --- |
| Etat initial | Le DServer est démarré. Le contrôleur XPS est allumé et a précédemment été initialisé |
| Comportement attendu | Dans jive via Test Device (sans ATKPanel), on lit l’ensemble des attributs scalaires de l’un des XPSAxis Les valeurs READ doivent être cohérentes avec l’état réel du positioneur La valeur de position READ doit être égale à celle lue dans l’attribut position correspondant au positionner dans le XPSGroup |
| Comportement réel | Tests OK : Cohérence constatée de la position réelle/valeur attribut et valeur offset utilisateur que ce soit pour XPSAxis ou XPSGroup |

# Gestion des commandes

| Description du test | XPSGroup : Commande InitializeReferencePosition |
| --- | --- |
| Etat initial | Le device XPSGroup est à l’état INIT ou STBY |
| Comportement attendu | On lance la prise de référence (commande InitializeReferencePosition) Les devices XPSGroup et XPSAxis doivent passer en MOVING A la fin de la prise de référence, ils doivent repasser en STBY et chaque positionner doit être à sa position de référence (connue dans le XPS) . Les parties WRITE doivent être initialisées avec les parties READ. |

| Description du test | XPSGroup: Bascule STBY MOVING sur grand déplacement |
| --- | --- |
| Etat initial | Le device XPSGroup est à l’état STBY |
| Comportement attendu | On lance un mouvement en écrivant l’attribut position La lecture suivante de l’’état du device doit être MOVING et y rester jusqu'à la fin du mouvement |
| Comportement réel | Test OK avec un script faisant partie du projet CVS (répertoire script) Il reste à stresser le système : voir MANTIS 24122 |

| Description du test | XPSAxis: Bascule STBY MOVING sur déplacement nul |
| --- | --- |
| Etat initial | Le device XPSAxis est à l’état STBY |
| Comportement attendu | On lance un mouvement en écrivant l’attribut position à la position courante La lecture suivante de l’’état du device doit être MOVING puis repasser ensuite à STBY |
| Comportement réel | Test OK avec un script faisant partie du projet CVS (répertoire script) Il reste à stresser le système : voir MANTIS 24122 |

| Description du test | XPSGroup: Bascule STBY MOVING sur déplacement nul |
| --- | --- |
| Etat initial | Le device XPSGroup est à l’état STBY |
| Comportement attendu | On lance un mouvement en écrivant l’attribut position à la position courante La lecture suivante de l’’état du device doit être MOVING puis repasser ensuite à STBY |
| Comportement réel | Test OK avec un script faisant partie du projet CVS (répertoire script) Il reste à stresser le système : voir MANTIS 24122 |

# Gestion des erreurs

| Description du test | Erreur de communication |
| --- | --- |
| Etat initial | On déconnecte le câble Ethernet le contrôleur XPS |
| Comportement attendu | Les devices XPSAxis et XPSGroup doivent passer dans l’état FAULT et le status indiquer le problème de communication La lecture des attributs des XPSAxis doit indiquer « ------ » |
| Comportement réel |  |

| Description du test | Erreur de communication : reboot |
| --- | --- |
| Etat initial | On reboot le XPS via l'interface Web d’administration |
| Comportement attendu | Les devices XPSAxis et XPSGroup doivent passer dans l’état UNKNOWN et le status indiquer le problème de communication La lecture des attributs des XPSAXis doit indiquer « ------ » |
| Comportement réel | Tests OK SIXS 7/01/2012 : Il est nécessaire de faire un INIT sur le XPSGroup pour retrouver la communication |

| Description du test | Passage en OFF |
| --- | --- |
|  | On coupe une barrière optique. |
|  | Les devices XPSAxis et XPSGroup doivent passer dans l’état OFF, le status indiquer que la puissance est coupée |

# Trajectoires

| Description du test | Chargement et vérification d’une trajectoire |
| --- | --- |
| Etat initial |  |
| Comportement attendu |  |
| Comportement réel |  |

| Description du test | Gestion des offsets dans les trajectoires |
| --- | --- |
| Etat initial |  |
| Comportement attendu |  |
| Comportement réel |  |

| Description du test | Exécution d’une trajectoire : gestion de l’état |
| --- | --- |
| Etat initial | On demande au device XPSGroup d’exécuter une trajectoire |
| Comportement attendu | L’état du device XPSGroup passe instantanément en MOVING (à controler avec un script de relecture de l’état) |
| Comportement réel |  |

| Description du test | Arrêt brutal d’une trajectoire |
| --- | --- |
| Etat initial | On demande au device XPSGroup d’exécuter une trajectoire Pendant l’éecution de la trjaectoire on aborte cette dernière |
| Comportement attendu | Sur XPSGroup, la partie WRITE des attributs de position de tous les positionneurs du groupe doit être égale à leur partie READ. Idem sur chaque device XPSAxis des positionneurs du groupe |
| Comportement réel |  |

# Prerequis

- Le DServer comprend une classe avec attributs dynamiques, on déploiera en général 1 instance par groupe.

Pour les groupes de type MultipleAxesGroup

- Deployer 1 instance de la classe XPSGroup, et autant d’instances de XPSAxis que de positioners

- Déployer une instance de XPSTRajectory si nécessaire.

- Pour les groupes de type SingleAxisGroup (contenant 1 seul Positioner, la seule façon dans le XPS de passer un axe en esclave d’1 autre) déployer une instance de XPSSingleAxisGroup et 1 instance de XPSAxis.

- Paramétrer les properties en accord avec les noms de Group et de Positioners du XPS en veillant à conserver l’ordre de déclaration des Positioners dans le groupe XPS.

Fonctionnalités :

- XPSGroup : Déplacements groupés sur un groupe en utilisant write_attributes (x,y,…)

- XPSGroup : Déplacements groupés en utilisant l’attribut freeze et en écrivant séparément les différentes positions

- Déplacements individuels en utilisant XPSAxis ou l’attribut de position correspondant dans XPSGroup avec freeze à false

- Paramétrage des User Limits en utilisant XPSAxis

- Paramétrage des triggers, sortie sur le PCO, en utilisant XPSAxis

- Gestion du maitre/esclave en utilisant le device XPSSingleAxisGroup pour l’esclave

- Support des trajectoires pour les MultipleAxesGroup (travail en cours)

- En passant une trajectoire de points en temps/coordonnées absolues (à finir de mettre au point)

- En passant une trajectoire « raw » en temps/coordonnées relatives (ça marche)

Reste à faire :

- Finir les Tests et Mise au point générale

- Finir de mettre au point les trajectoires MultipleAxesGroup en coordonnées absolues

- Continuer le développement sur les trajectoires (trajectoires XY, XYZ pour GMI, améliorer le compte-rendu d’erreur sur le check des trajectoires, reprendre si besoin toute la conception trajectoire pour la rendre plus extensible, ou plus générique.

- Voir s’il y a des spécifications supplémentaires sur la génération de trigs (génération sur GPIO par exemple) je pense à Pierre Fertey

- Voir si la demande de Pierre Fertey/Fréderic Picca d’ajouter le support du gathering est incontournable ou s’il y a moyen de faire autrement (je ne suis pas chaud pour embarquer des librairies ftp et faire des transferts de fichiers XPS dans un device).

- Ajouter la commande ExecLowLevelCommand pour les authentiques amateurs.